互 感 器 产 品 规 格 书

| 产品名称 |  | 漏电流互感器 |  | 产品型号 |  | TYS-Y-03 (HCCT7T1L2-2000：1) |  |  | 负载 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入 |  | 1（100）A |  | 额定输出 |  | 0.5（50）mA |  |  | 额定点比差 |  | ≤±0.2% |  |
| 线性度 |  | 10倍 |  | 20倍过载 |  | 1分钟不损坏 |  |  | 额定点角差 |  | ≤16' |  |
| 工作温度 |  | -40℃～+85℃ |  | 隔离耐压 |  | 2500V/min,0.5mA |  |  | 频率 |  | 50hZ |  |
| 外形安装尺寸、原理图及同名端定义（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试数据：（负载0Ω；10A/5mA） % In; 2; 5; 20; 80; 100; 120; 150; 430. 比差(‰); 1; 1.747; -0.227; -0.088; 0.001; 0.013; 0.017; 0.028; 0.017. 2; 1.803; -0.253; -0.135; -0.036; -0.024; -0.018; -0.012; -0.054. 3; 1.580; -0.302; -0.120; -0.001; 0.012; 0.014; 0.005; 0.017. 角差(′); 1; 23.38; 7.04; 1.74; 1.21; 1.11; 0.94; 15.19. 2; 20.06; 6.80; 1.55; 1.20; 1.02; 0.76; 10.95. 3; 27.79; 8.88; 1.67; 1.41; 1.44; 1.21; 13.32. 测试数据：（负载20Ω；10A/5mA） % In; 2; 5; 20; 80; 100; 120; 150; 380. 比差(‰); 1; 1.588; 0.054; -0.099; 0.003; 0.016; 0.019; 0.027; 0.020. 2. 3. 角差(′); 1; 18.40; 7.44; 1.73; 1.27; 1.08; 1.31; 10.97. 2. 3. |
| 说明： - 输入信号为交流电流，输出为交流电流信号； - 满量程输入1（100）A时，输出对应0.5（50）mA - 引线输出（线的长度可订制，默认规格2*0.3平，默认线长1m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 |  |  | 制表 |  |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |