HBC-B系列霍尔电流传感器

HBC-B系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

| 电参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HBC50BA/BR | HBC100BA/BR |  | HBC200BA/BR |  | HBC300BA/BR |  |
| 额定输入电流 | 50 | 100 |  | 200 |  | 300 | A |
| 测量电流范围 | 150(±18V,91Ω) | 300(±18V,30Ω) |  | 600(±18V,30Ω) |  | 900(±18V,20Ω) | A |
| 匝比 | 1：1000 | 1：1000 |  | 1：2000 |  | 1：3000 |  |
| 输出电流 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 | mA |
| 线圈内阻 | 20 | 20 |  | 25 |  | 35 | Ω |
| 测量电阻 |  |  |  |  | 10～50 |  | Ω |
| 零电流失调 |  |  |  |  | ＜0.15 |  | mA |
| 电源电压 |  |  |  |  | ±12 ～±18 |  | V |
| 零点温漂 | -40～+85℃ |  |  |  | ±0.3 |  | mA |
| 线性度 |  |  |  |  | ±0.1 |  | %FS |
| 带宽 | -1db |  |  |  | 0～150 |  | KHZ |
| 响应时间 |  |  |  |  | ≤1 |  | μS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  | 3.0 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

接线图

说明：  ⒈ 正电源  ⒉ 负电源  ⒊ 输出

当测量电流按传感器箭头方向时，输出端获得同相电流。