HC-63C-1/-2/-3 三相电压电流表

V1.1

目录

- 产品介绍

1.1、简介

1.2、功能特点

1.3、技术参数

- 产品应用

2.1、 外形及安装

2.2、 端子定义

2.3、 典型接线

- 显示与按键操作

- Modbus寄存器列表

- 通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

1.1、简介

HC-63C型三相电压电流表是高度集成化的针对三相电量参数测量应用的产品，三表法准确测量三相电流、电压(真有效值) 等参数。

HC-6系列电量仪表可广泛应用于电力、石化、钢铁、工矿企业、民用建筑等。

1.3、功能特点

- 采集三相电压、电流等参数。

- 采用专用测量芯片，交流真有效值测量方式，测量精度高

- AC220V供电（或AC110V、AC85V～265V、DC 100V-300V定制)

- 工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 高隔离电压:电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离，耐压达DC2500V

- 160*160点阵中文液晶显示各种数据，便于现场安装调试

1.4、技术参数

- 接线方式：3P3L（三相三线）或3P4L（三相四线）

- 三相交流输入

  - 输入频率：工频，45～65Hz；

  - 电压量程（相电压）：70V、120V、260V、450V等可选；

  - 电流量程： 1A、5A等可选；超过5A量程需外配互感器；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬时电流10倍/5秒，电压2倍/1秒；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 通讯接口（可选）：

  - 1路RS-485通讯接口；

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约；

  - 数据格式：可设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

电压、电流等电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；

- 耐压强度：输入/输出/外壳间2000VAC/min；500VDC时＞100MΩ

- 电源及功耗

  - AC220V±10%，50Hz±5Hz供电，典型功耗：≤3VA；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装

- 仪表尺寸：96×96×72mm

二、产品应用

2.1、外形及安装

安装：采用面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装；卸下4个安装卡子，将仪表推入盘面安装开孔内，再将4个安装卡子从四边的沟槽装上并推紧，固定好仪表。

接线：

- 参照端子定义与接线图接线。

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（3路电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

2.2、端子定义(电压电流输入端子有2种规格，请以实际产品标识顺序为准)

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA | A相电压输入 | 11 | L | AC220V电源L端 |
| 2 | UB | B相电压输入 | 12 | N | AC220V电源N端 |
| 3 | UC | C相电压输入 | 13 | PG | 保护地 |
| 4 | UN | 三相电压输入零线 | 14 | A+ | 485信号正 | 可选485口 |
| 5 | IA1 | A相电流输入正端 | 15 | B- | 485信号负 |  |
| 6 | IA2 | A相电流输入负端 | 16 | GND | 通讯地/DIO负端 |  |
| 7 | IB1 | B相电流输入正端 | 17~22 | NC | 空 |
| 8 | IB2 | B相电流输入负端 |  |  |  |
| 9 | IC1 | C相电流输入正端 |  |  |  |
| 10 | IC2 | C相电流输入负端 |  |  |  |

注：电压表或电流表只需接相应端子即可，请参照产品标签定义；

2.3、典型接线

典型接线见下图：

在配电系统中，有多种不同的信号连接方式，请参照以上各图示对应接线，电压电流不同的接线方式可以相互组合。

注：1、电压信号输入回路的接线可选用0.5～1.5mm²的电缆。电压回路或PT的二次回路不可短路；请在确保已断开全部电源的情况下再接线。

- 电流量程为5A时，电流的输入线应选用大于2mm²的电缆。在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

# 三、显示与按键操作

- 显示屏与按键简介

3.1.2、按键操作：

前面板有4个按键，依次为“” 键为返回键，按此键返回上级菜单；“” 键向上翻屏或加数；“” 键向下翻屏或减数；“” 键为确认或向下翻屏；

通过操作此4个按键可实现各测量数据的查询显示与参数设定。

在参数设置下，点按“”、“”键则数值加1或减1，按下“”、“”键并保持住，则可快速持续地调整数值。

- 开机界面与根目录

开机自检，显示型号、版本等，保持2S后进入根目录菜单，再2S后自动进入电流测量数据显示界面；

- 测量数据显示

- 参数设置

在根目录下，选择“2  参数设置”项进入参数设置，需先输入正确密码后，进入参数设置菜单选项页面；进入设置菜单的出厂密码为“0011”，密码可用户通过按键修改或由软件重新配置。若密码已被修改或不清楚原密码，可输入固定密码“9889”进入设置界面。

设置电压电流变比即PT和CT变比：

例如需要测量一次侧电压为6KV变压器二次侧输出为100V，PT变比为60；需要测量的一次侧电流为500A，互感器为500A/5A,CT变比为100。只要将电压电流变比分别设置为60、100。该表显示的数据为一次侧数据。

- 设备信息

注：实际显示界面与参数由具体的电压/电流表型号稍有不同，以实际显示为准；

电压表可选带频率测量显示型；

# 四、Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1:输入寄存器,功能码04，RD

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Ua | A相相电压 | 无符号数，0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0*Ur，单位V |
| 0001H | Ub | B相相电压 |  |
| 0002H | Uc | C相相电压 |  |
| 0003H | Ulnavg | 平均相电压 |  |
| 0004H | Uab | AB线电压 | 无符号数 实际值=DATA/10000*U0*Ur 单位V |
| 0005H | Ubc | BC线电压 |  |
| 0006H | Uca | CA线电压 |  |
| 0007H | Ullavg | 平均线电压 |  |
| 0008H | Ia | A相电流 | 无符号数 实际值=DATA/10000*I0*Ir 单位A |
| 0009H | Ib | B相电流 |  |
| 000AH | Ic | C相电流 |  |
| 000BH | Iavg | 平均电流 |  |
| 000CH… |  | 保留 |  |
| 001CH | FR | 电网频率 | 无符号数 实际值=DATA/100，单位Hz； |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；DATA为读取原值；

表2: 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |
| 0002H | U0 | 量程1，电压量程；1对应1V |
| 0003H | I0 | 量程2，电流量程；1对应1A |
| 0004H |  | 保留 |
| 0005H | SET-U | Bit0为接线方式， Bit0=0为3P4L三相四线，=1为3P3L三相三线，其他位保留 |
| 0006H… |  | 保留 |
|  | 以上部分为只读，以下部分可读写 |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |
| 000CH | COM1 | 串口1设置 | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位， 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH | 保留 |  |  |
| 000EH |  | 按键操作时进入设置菜单密码，0～9999可软件修改，出厂设置为0011 |
| 000FH |  | 高8位为循环显示周期: 0~2为固定页面手动换页，3~100S为自动循环换页显示； 低8位为背光延迟时间，无按键操作3~100S后背光灭；0为背光常亮 |
| 0010H | Ur | 电压变比; 1～2000 默认值1;配置时，U0*Ur应不超过200 000； |
| 0011H | Ir | 电流变比; 1～2000 默认值1; 配置时，I0*Ir应不超过20 000； |
| 0012H | 保留 |  |
| 0013H | Ts | 低8位为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |

# 五、通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

5.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

5.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～007FH，超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0080H, 0101H～0250H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

5.3、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

# 四、选型与订购

4.1 订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

额定交流电压： □260V  □70V  □120V  □450V  □其他

额定交流电流： □ 5A   □ 1A  □其他

通讯接口：  □RS-485

工作电源：  □AC220V

DI输入：    □无    □2DI

继电器输出： □无    □2DO

4.2 注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。

附：HC-63系列产品型号规格表

| 型号 功能特性 | 63C -1 | 63C -2 | 63C -3 | 63C -4 | 63C -5 | 63C -6 | 63C | 63C1 | 63E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 量 参 数 | 三相电压Ua、Ub、Uc | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 三相电流Ia、Ib、Ic |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电网频率 Freq |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 三相有功功率P、Pa、Pb、Pc |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 三相无功功率Q、Qa、Qb、Qc |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 三相视在功率S、Sa、Sb、Sc |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 功率因数PF、PFa、PFb、PFc |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 谐波有功PH、PHa、PHb、PHc |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 电压、电流不平衡度Ublk、Iblk |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 功率需量Px、Qx、Sx |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 漏电流 LI |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 电能 计量 | 有功电能Ep+、Ep-、Ep_total、Ep_net |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 无功电能Eq+、Eq-、Eq_total、Eq_net |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 分相(A、B、C单相)有无功电能 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |
| 时钟 | 实时时钟 YY MM DD HH mm ss |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 报警 与 记录 | 参数越限报警 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 最大、最小值记录 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 越限与DI变位事件记录 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 过压、过流保护 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 测量精度 | UI-0.2级/P、Ep-0.5级/Eq-2级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 选配功能 | I/O | DI输入、电能脉冲输出 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 | 2路 |
|  |  | DO输出(继电器输出) | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 | 2路 |
|  | 通讯 | RS-485通讯，Modbus-RTU协议 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示 | LED显示 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 大屏幕160*160点阵LCD显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |

选型示例：HC-63C-3-260V-5A

说明：表示为相电压量程260V、电流量程5A、交流220V供电、无通讯接口的160*160 LCD点阵液晶显示型三相电压电流表。